НПС-32 СИГНАЛИЗАТОР ПОРОГОВЫЙ

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ

Руководство по эксплуатации

Назначение установки 2

Состав изделия 2

Основные технические характеристики 2

Монтаж изделия 3

Работа с изделием 4

Гарантии изготовителя 5

Сведения о рекламациях 5

Сведения об утилизации 5

Свидетельство о приемке 6

Содержание

1

! В качестве детекторов излучения могут использоваться изделия БДС-1

(сцинтилляционный блок детектирования) или БДГ-1 (блок детектирования со

счетчиками Гейгера-Мюллера).

Для использования в отапливаемых помещениях рекомендуется использовать

БДС-1, для работы на улице – БДГ-1.

Блок управления и индикации всегда должен использоваться в

отапливаемых помещениях.

2

Двухканальный пороговый сигнализатор НПС-32 предназначен для контроля за уровнем

мощности дозы рентгеновского и гамма-излучения с подачей сигнала при превышении его

установленного порога.

Прибор обычно служит для охраны проходов (проездов) от несанкционированного

проноса (провоза) радиоактивных материалов. Порог (по каждому каналу отдельно)

устанавливается автоматически в течение 1 мин после включения прибора.

Величина порога вычисляется как Nпор=Nср+5σ, где

Nср – среднее количество зарегистрированных импульсов с детектора излучения,

σ – стандартное среднеквадратичное отклонение.

Назначение установки

Блок управления и индикации (БУИ) 1 шт.

Сетевой адаптер (9В) 1 шт.

Детектор излучения 1 или 2 шт. (в зависимости от комплектации)

Разъем реле 1 шт.

Комплект разъемов 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 шт.

Состав изделия

Количество каналов регистрации 2

Питание

~220В 50Гц c поставляемым

адаптером питания или

9...12В, 0,8А

Индикация

жидкокристаллический

дисплей, светодиоды,

звуковой сигнал,

замыкание/размыкание

«сухих контактов»

Время экспозиции 2 с

Чувствительность к гамма-излучению Cs-137 (662КэВ), не менее

для БДС-1

для БДГ-1

••

3 (имп/с) / (мкР/ч)

0.4 (имп/с) / (мкР/ч)

Энергетический диапазон регистрации гамма-излучения от 20 до 2000 КэВ

Рабочий диапазон температур (при относительной влажности до 85%)

БДС-1, блок управления и индикации

БДГ-1

••

от 0 до '2B40оС

от -30 до +40оС

Ток потребления от источника питания 9В, не более

150 мА с одним детектором и

200 мА с двумя детекторами

Габаритные размеры / масса

Блок управления и индикации

БДС-1

БДГ-1

•••

150х82х45 мм / 0,2 кг

170х80х42 мм / 0,4 кг

250х160х56 мм / 0,4 кг

Максимальная длина кабеля детектора (провод 0,12 мм2 / 0.4 мм2) 100 м / 400 м

Срок службы изделия 5 лет

Основные технические характеристики

Монтаж изделия

Блок управления и индикации (БУИ)

закрепляется на вертикальной поверхности, при

этом используются кронштейны, имеющиеся

на корпусе. Розетка для питания устройства

должна находиться в пределах длины провода

сетевого адаптера. При необходимости провод

адаптера можно удлинить самостоятельно

(соблюдая полярность проводников). Звуковой

сигнал должен быть хорошо слышен оператору

(контролеру КПП). При необходимости звуковой

сигнал может быть отключен выключателем

на боковой поверхности БУИ. В таком случае

необходимо обеспечить визуальный контроль

за БУИ.

На специальный разъем БУИ “Реле“ выведены

контакты реле, которые замыкаются/

размыкаются при превышении установленного

порога на любом из каналов. Данный выход дает

возможность подключения дополнительных

устройств, например: светового сигнализатора,

контроля дверей и т.д. Допустимое

максимальное коммутируемое напряжение

30В, максимальный коммутируемый ток 1А.

Схема распайки приведена на рис.1.

Монтировать детектор следует в максимальной

близости от потенциального места нахождения

источника излучения. Например, для контроля

грузов, перевозимых в бортовых грузовых

автомобилях, рекомендуется размещать

детектор (или оба детектора) сверху, на

минимально возможной высоте. Детекторы

могут быть закамуфлированы с помощью

металлических или деревянных ящиков.

Толщина стенок камуфляжных ящиков, во

избежание падения чувствительности датчика,

не должна превышать 5мм для дерева, 0.5мм

для стали и 1мм для алюминия.

Для работы в уличных условиях рекоменду-

ется использовать детектор БДГ-1. Детектор

имеет брызгозащитное исполнение, однако рекомендуется размещать его под козырьком для

защиты от прямого солнечного излучения, дождя и снега. Разъем детектора должен быть на-

правлен вниз.

Для работы в отапливаемых помещениях рекомендуется использовать детектор БДС-1.

3

РИС.1 Распайка разъема MС-904-4p (контакт

реле). Нумерация контактов имеется на разъ-

еме. Максимальное коммутируемое напряжение

30В, максимальный коммутируемый ток 1А.

РИС.2 Входной разъем блока

управления и индикации (MС-902-3p)

РИС.3 Распайка кабельного разъема (розетка

РС-4) для датчика БДС-1 и БДГ-1.

Вид со стороны монтажа.

Работа с изделием

После включения изделия включателем на дисплее передней панели появляется

надпись:

Двухканальный пороговый радиометр

Если к какому-либо из каналов не подключен датчик, появляется надпись

Канал 1 не подключен либо Канал 2 не подключен

В течение 64 секунд после включения прибора производится набор импульсов с каждого

подключенного детектора, и вычисляются величины порогов срабатывания тревожных

сигналов по каждому из каналов. Прошедшее с начала набора фона время (в секундах)

индицируется на дисплее .

Дисплей поделен на две части: верхняя часть (две строки) отображает состояние первого

канала регистрации, нижняя (две строки) – второго. Справа от дисплея расположены

два красных светодиода , верхний индицирует превышение порога на первом канале,

нижний – на втором.

Для каждого из каналов верхняя строка отображает мощность дозы в единицах

мкР/ч, нижняя – порог срабатывания тревоги. При превышении порога загорается

соответствующий светодиод, а на месте слова Порог в нижней строке – величина

максимальной для данного срабатывания мощности экспозиционной дозы. Включается

звуковой сигнал и реле.

Звуковой сигнал можно выключить тумблером на боковой стенке БУИ. Сброс тревожного

сигнала происходит после нажатия оператором кнопки Сброс на передней панели.

При этом сбрасываются все тревожные сигналы, выключается реле. Если радиационное

воздействие на датчики продолжается, тревожные сигналы активируются при следующем

цикле набора – через две секунды.

4

1

3

2

3 4

4

4

2

1

Разъем детектора

первого канала

Разъем контактов реле Разъем детектора

второго канала

5

Изготовитель гарантирует соответствие изделия всем требованиям технических

условий при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения,

установленных данным руководством.

Гарантийный срок хранения изделия 2 года со дня его изготовления, гарантийный

срок эксплуатации – 1 год со дня ввода изделия в эксплуатацию в пределах

гарантийного срока хранения.

Срок службы изделия – 5 лет.

Изготовитель обязан в течение гарантийного срока проводить бесплатный ремонт

изделия при условии соблюдения потребителем правил его эксплуатации и

хранения, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Рекламации на изделие с повреждениями от неправильной его эксплуатации,

транспортирования или хранения не принимаются.

1.

2.

3.

4.

5.

Гарантии изготовителя

В случае несоответствия изделия требованиям технических условий в период

гарантийного срока потребитель имеет право на бесплатный ремонт изделия или

его замену. Для этого необходимо составить рекламационный акт в установленном

порядке и предъявить предприятию-изготовителю. В акте необходимо обязательно

указать номер изделия и дату выпуска. В акте должны быть отражены следующие

сведения:

заводской номер и год изготовления;

дата ввода изделия в эксплуатацию;

дата отказа;

режим эксплуатации (указать подробно);

внешнее проявление отказа.

•

•

•

•

•

•

•

Сведения о рекламациях

Утилизация изделия производится предприятием-изготовителем.

Изделие «НПС-32» драгоценных металлов не содержит.

1.

2.

Сведения об утилизации

Изделие «НПС-32» заводской номер _____________________соответствует техническим

условиям (ТУ 6943-039-17206450-04), прошло технический контроль и признано годным к

эксплуатации.

Дата выпуска ______________________

Руководитель предприятия-изготовителя ___________________________________

М.П. « ____ » _____________ 20 г.

(подпись)

Свидетельство о приемке

