42 1598
УТВЕРЖДЕН







            
ИЮВТ.413442.013 ЛУ

ПРИБОР «СЛЕД-Н»

Руководство  по  эксплуатации

(совмещено с Паспортом)

ИЮВТ.413442.013 РЭ

Всего листов - 34
Литера «О1»
СОДЕРЖАНИЕ

	    Введение

	4

	1  Описание и работа


	5

	1.1  Назначение прибора «СЛЕД-Н»
	5

	1.2  Технические характеристики
	5

	1.3  Состав прибора «СЛЕД-Н»
	7

	1.4  Устройство и работа
	8

	1.5  Принадлежности                                                                                          10
1.6  Маркировка и пломбирование
                                                                  10
1.7 Упаковка, консервация и расконсервация                                                  13                                                      

	2  Использование по назначению
	13

	2.1  Эксплуатационные ограничения
	13

	2.2  Подготовка прибора «СЛЕД-Н» к использованию
	13

	2.3  Использование прибора «СЛЕД-Н»                                                            17

3  Техническое обслуживание                                                                             20

3.1  Общие указания
                                                                                        20         

	3.2  Меры безопасности
	 21

	3.3  Порядок технического обслуживания прибора «СЛЕД-Н»
	 21

	4  Текущий ремонт

	 23

	5  Хранение

	 25

	6  Транспортирование

	 25


ИЮВТ.413442.013 РЭ    2

	7  Утилизация

	26

	8  Основные сведения об изделии
	27

	9  Срок службы и гарантии изготовителя
	27

	9.1  Срок  службы изделия
	27

	9.2  Гарантии изготовителя
	27

	10  Свидетельство об упаковывании                          
	29

	11  Свидетельство о приемке
	29

	12  Учет работы
	30

	13  Сведения о рекламациях
	31

	14  Краткие записи о произведенном ремонте
	32


ИЮВТ.413442.013 РЭ    3
Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту  –  РЭ) пред-назначено для изучения принципа действия, устройства, правил исполь-зования, технического обслуживания, хранения и транспортирования, а также содержит другие сведения, необходимые для использования техни-ческих возможностей прибора «СЛЕД-Н» (далее по тексту – прибор) и поддержания его в постоянной эксплуатационной готовности.

Требования настоящего РЭ должны строго соблюдаться в процессе эксплуатации и утилизации прибора.

К эксплуатации прибора допускаются лица, изучившие данное РЭ.

При изучении и эксплуатации прибора необходимо руководствоваться указаниями и сведениями, изложенными в настоящем РЭ,  ведомости ЗИП (комплект ЗИП-О).
В РЭ приняты следующие сокращения :

ГВК      -  газовоздушный канал;

ЗИП-О  -  комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей, одиночный;

НКУ      -  нормальные климатические условия;

ПЭ         -  пробоотборный элемент.

          «СТАНДАРТ» - вещество для  проведения калибровки прибора «СЛЕД-Н» 
ИЮВТ.413442.013 РЭ    4

1  ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1  Назначение прибора «СЛЕД-Н»

1.1.1 Прибор «СЛЕД-Н» ИЮВТ.413442.013 предназначен для прове-дения анализа проб, отобранных контактным способом, на наличие в них следовых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (далее по тексту – НВ), с отображением результатов на встроенном дисплее.   Разъём RS-232 обеспечивает возможность подключения внешнего компьютера.
1.1.2 Прибор обеспечивает выполнение поставленных задач в следующих климатических условиях:

- температура окружающего воздуха          от 5 до 40  °С;

- атмосферное давление                                от 84,0 до 106,7 кПа;

- относительная влажность воздуха             до 80 % при 25 °С.

1.2  Технические характеристики 
         1.2.1 Прибор обеспечивает проведение анализа микрочастиц НВ с помощью универсальных пробоотборных элементов (ПЭ) и обнаружение следующих типов НВ:  амфетамины (амфетамин, метамфетамин, МДА, МДМА);  кокаин;  героин;  каннабис (гашиш, марихуана, анаша, гашишное масло);  метадон;  морфин;  кодеин;  метаквалон;  современные синтетические наркотики  (PB-22,  2C-B,  PVP,  PVT,  MDPV,  AB-PINACA, AB-PINACA-F,  ACBM(N,  MDMB(N)-CHM) и спайсы на их основе.

1.2.2  Предел обнаружения НВ – нанограммы (10-9 г).

1.2.3  Время анализа пробы не более 30 с.

1.2.4  Время выхода прибора на рабочий режим не более 30 мин.

ИЮВТ.413442.013  РЭ   5
1.2.5 Электропитание прибора осуществляется как от сети переменного  тока напряжением  (
[image: image1.wmf]22

33

220

+

-

) В,  частотой (50 ± 1) Гц, так и  от бортовой сети автомобиля (12 В) при работающем электродвигателе.                                                                    

1.2.6  Потребляемая мощность прибора не более 230  Вт.    

1.2.7 Прибор обеспечивает выдачу информации о его функцио-нировании и результатах анализа на встроенный  дисплей. 

1.2.8  Прибор сохраняет работоспособность в условиях и после воздействия относительной влажности 80 %  при 25 °С.

1.2.9  Прибор сохраняет работоспособность после транспортирования в транспортной таре автомобильным и железнодорожным транспортом без ограничения расстояния при воздействии температур от минус 30 до                  плюс 50 °С  и относительной влажности 98 %  при 25 °С.

ИЮВТ.413442.013 РЭ    6

1.3  Состав прибора «СЛЕД-Н»
1.3.1 Комплект поставки прибора, а также габаритные размеры и масса представлены в таблице 1.1
Таблица 1.1
	Наименование изделия
	Обозначение изделия
	Масса, не бо-лее, кг
	Габаритные размеры, не более, мм
	К-во, шт.

	Прибор «СЛЕД-Н» с преобразователем  напряжения(встроенный)
	ИЮВТ.413442.013
	18
	365×430×220
	1

	Кабель сетевой 220 В прямой (черный) 
	РС-186-VDE
(SCZ-1)
	0,5
	1,8 м
	1



	Комплект ЗИП-О в соответствии  с вариантом исполнения по ведомости ЗИП ИЮВТ.413442.013 ЗИ
	
	
	
	
	1 компл.

	Ведомость ЗИП ИЮВТ.413442.013 ЗИ
	
	
	
	1 экз.

	Руководство по эксплуатации

ИЮВТ.413442.013 РЭ
	
	
	
	1 экз.


1.3.2 Прибор может поставляться в двух вариантах исполнения комплекта ЗИП-О, в состав которого входят два или четыре пенала с пробоотборными элементами.  Обозначение прибора при заказе:
- два комплекта  пробоотборных элементов 

 Прибор «СЛЕД-Н» ИЮВТ.413442.013 ТУ с комплектом ЗИП-О исполнение  ИЮВТ.413442.013 ЗИ;

- четыре комплекта пробоотборных элементов 

 Прибор «СЛЕД-Н» ИЮВТ.413442.013 ТУ с комплектом ЗИП-О исполнение  ИЮВТ.413442.013-01 ЗИ.

ИЮВТ.413442.013 РЭ    7
1.4  Устройство и работа 

1.4.1  Общие сведения о принципе действия

1.4.1.1 Прибор представляет собой хромато-спектрометр ионной подвижности с нерадиоактивным источником ионизации на коронном разряде. 

1.4.2  Описание прибора
1.4.2.1  Внешний вид детектора прибора показан на рисунке 1.

На лицевой панели размещены: 

- устройство ввода пробы для транспортировки ПЭ с отобранной пробой для проведения анализа. В нерабочем состоянии устройство ввода закрыто крышкой с надписью «ВВОД ПРОБЫ».

-  кнопка  «АНАЛИЗ» - для запуска процедуры выполнения анализа отобранных проб;

- дисплей, на котором отображается информация о состоянии прибора и наличии/отсутствии НВ   в пробах;

На заднюю панель выведены: переключатели «220 В» и «12 В» для включения питания прибора; кнопка «ПУСК» для запуска программы; вставка плавкая «5А»; разъемы для подключения: к сети переменного тока «220 В»;  к бортовой сети автомобиля «12 В»; разъем «USВ» подключения клавиатуры и «мыши»; контакт заземления.  
   На левую боковую панель выведен  разъем (под крышкой) для подключения внешних устройств.         

                                                                     ИЮВТ.413442.013  РЭ   8
Передняя панель детектора
[image: image2.jpg]



Задняя панель

[image: image3.jpg]



Рисунок 1 – Детектор прибора «СЛЕД-Н»
ИЮВТ.413442.013 РЭ    9
1.5  Принадлежности

1.5.1 В составе комплекта ЗИП-О предусмотрены принадлежности, используемые в процессе эксплуатации и техническом обслуживании:

- пеналы  с  пробоотборными  элементами (многократного  применения), предназначенными для отбора  проб частиц НВ с поверхностей различных предметов (рисунок 2);
- модуль регенерации, предназначенный для очистки одновременно до десяти  ПЭ (рисунок 3);
          - кабель сетевой 220 В;

- разъем для обеспечения  электропитания от бортовой сети;
- емкость с надписью «СТАНДАРТ» с  веществом, предназначенным для проведения калибровки  прибора.
1.6  Маркировка  и  пломбирование

1.6.1 Маркировка прибора выполнена с применением фирменной наклейки и содержит: название – «СЛЕД-Н»; зав. номер  и год выпуска.
1.6.2 На модуле регенерации нанесены предупредительная надпись и знак о нагревании поверхности при выполнении работы.

1.6.3  Прибор и транспортная тара опломбированы пломбами ОТК.

На транспортной таре нанесена маркировка:

-  наименование грузополучателя и пункта назначения;
-  наименование пункта отправления и грузоотправителя;

-  название изделия;

-  предупредительные знаки по ГОСТ 14192-96;

-  масса  брутто, нетто.
ИЮВТ.413442.013 РЭ    10
[image: image4.jpg]



1 – пробоотборный элемент;  2 – ремень

Рисунок 2 – Пенал с пробоотборными элементами 

ИЮВТ.413442.013 РЭ    11

[image: image5.wmf]2

1

5

4

3

6

7

8


1– тумблер «ПУСК»; 2 – тумблер «СЕТЬ»; 3 – индикатор «ОТЖИГ»; 

4 – индикатор «ГОТОВ»; 5 – индикатор «СЕТЬ»; 6 – узел отжига; 

7 – крышка; 8 – евровилка сетевая.
Рисунок 3  – Модуль регенерации

ИЮВТ.413442.013 РЭ    12
1.7  Упаковка, консервация и расконсервация
1.7.1 Детектор и комплект ЗИП-О упакованы в два кейса в соответствии с требованиями конструкторской документации.  
Консервация составных частей, размещаемых в кейсах, не требуется. При  упаковке  в  транспортную  тару  проводится  консервация  по                ГОСТ 9.014-78: вариант защиты ВЗ-15; вариант внутренней упаковки ВУ-5 с применением упаковочных материалов УМ-1(противокоррозионная бумага) и УМ-4 (пакет из полиэтиленовой пленки).
Перед работой вскройте пакет и разверните упаковочную бумагу.

1.7.2 Габаритные размеры и масса прибора в упаковке, не превышают   1000х650х700 мм и  55 кг, соответственно.
2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1  Эксплуатационные  ограничения

2.1.1 Эксплуатация прибора должна осуществляться только в условиях, соответствующих требованиям 1.1.2 настоящего РЭ.

2.2  Подготовка прибора «СЛЕД-Н» к использованию

2.2.1  Меры безопасности при эксплуатации 

2.2.1.1 При работе с прибором необходимо соблюдать общие правила безопасности при работе с электрическими установками и приборами в соответствии с требованиями  ГОСТ Р 12.1.019-2009.

По степени защиты от поражения электрическим током прибор 
соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

ИЮВТ.413442.013  РЭ   13

2.2.1.2 С целью обеспечения электробезопасности все токоведущие провода и элементы расположены внутри корпуса и прикосновение к ним полностью исключается. Предупреждающие знаки о возможной опасности  нанесены на поверхностях, находящихся в поле зрения оператора.

2.2.1.3 Вскрывать прибор, находящийся под напряжением, запрещается.

2.2.2  Включение  прибора «СЛЕД-Н» 

2.2.2.1  Подключить детектор к источнику электропитания через разъем «220 В» или «12 В».  

П р и м е ч а н и е – Для подключения к бортсети  12 В необходимо распаять соединительный кабель в соответствии с рисунком 3а, используя розетку из комплекта ЗИП-О.

2.2.2.2  Перевести соответствующий переключатель на задней панели детектора в положение  «I» и нажать кнопку «ПУСК» - запускается  загрузка программы – на дисплее представлен рисунок 4.1.  Режим функционирования прибора представлен на рисунке 4. 

2.2.2.3 После загрузки программы коснуться пальцем кнопки «ВКЛЮЧИТЬ» - на дисплее появляется окно – рисунок 4.2 – прибор выходит на рабочий режим. 

После выхода прибора на режим на дисплее  меняется окно – рисунок 4.3 - прибор готов к выполнению калибровки.

ИЮВТ.413442.013  РЭ   14

[image: image6.jpg]A1

A2

KoHm. Llens
1 +12 B
2 Odwud

Llens KoHm.
+12 B 1
+12 B 2
O0dwud 3
Odwud [





А1 – розетка 2РМДТ18КПН4Г5В1В ГЕ0.364.126ТУ;

А2 – штекер в прикуриватель RAZ-1 (16-0203)
В соединении использовать кабель СПОВ 4х0,75  ТУ16-505.305-81.
Рисунок 3а – Схема распайки кабеля
2.2.3 Калибровка  прибора «СЛЕД-Н» по «СТАНДАРТУ»

          2.2.3.1  Провести калибровку прибора :

          -    извлечь (из комплекта ЗИП-О) емкость с надписью «СТАНДАРТ»  и отвинтить крышку;

-  извлечь ПЭ из пенала и венчиком сделать один мазок по дну емкости с надписью «СТАНДАРТ»; 

ИЮВТ.413442.013  РЭ   14 а

[image: image7.png]BbIKIMKOYEH BKNIOYNTb




  [image: image8.png]NMPOIrPEB BbIKNMIOYNTb
XOUTE





                     рисунок 4.1

  

    рисунок 4.2

[image: image9.png]roToB BbIKNMIOYNTb
BBEOWUTE CTAHOAPT

KANMUEPOBKA




  [image: image10.png]KANMUEPOBKA




                    рисунок 4.3




     рисунок 4.4

[image: image11.png]roToB BbIKNMIOYNTb
BBEOWUTE MNPOBY

HAWOEHO

KANMBPOBATb



  [image: image12.png]roToB BbIKNMIOYNTb
BBEOWUTE CTAHOAPT

cTaHAOapT He HalgeH

KANMUEPOBKA




                    рисунок 4.5




       рисунок 4.6

  [image: image13.png]


  [image: image14.png]roToB BbIKNMIOYNTb
BBEOWUTE MNPOBY

HB HE HAUOEHO

KANMBPOBATb




                    рисунок 4.7


                        рисунок 4.8

ИЮВТ.413442.013  РЭ   15

[image: image15.png]BbIKNMIOYEHWE BKIIOYUTD
XOUTE





                                                            рисунок 4.9



           
Рисунок 4 – Режимы функционирования прибора

ИЮВТ.413442.013  РЭ   16

-   поместить ПЭ в  устройство ввода и нажать кнопку «АНАЛИЗ» - на
дисплее появится окно – рисунок 4.4 – идет отбор пробы и анализ;

-   закрыть крышку емкости;

После выхода каретки устройства ввода - извлечь ПЭ  и поместить в гнездо модуля регенерации для отжига. 
          После проведенной калибровки на дисплее появится окно - рисунок 4.5, свидетельствующее об успешно проведенной калибровке и готовности прибора к выполнению рабочих анализов. 
           Если калибровка не прошла, на дисплее появится окно – рисунок 4.6 - о необходимости проведения повторной калибровки.
ВНИМАНИЕ: ПРОЦЕДУРУ КАЛИБРОВКИ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ   ПЕРЕД   НАЧАЛОМ   РАБОТЫ . 
2.3  Использование прибора «СЛЕД-Н»

2.3.1 Отбор проб на наличие частиц НВ
2.3.1.1  Извлечь из контейнера чистый ПЭ. 

ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ КАСАНИЕ ВЕНЧИКА ПЭ РУКАМИ.
ИЮВТ.413442.013  РЭ  17
2.3.1.2  Отобрать пробу на анализ, для чего венчиком ПЭ потереть по исследуемой поверхности - при  этом  необходимо слегка прижимать кончик 
ПЭ к исследуемой   поверхности  и  перемещать  ПЭ  по   всему  участку.
Не рекомендуется одним ПЭ отбирать пробы с больших поверхностей (площадью более 0,5 м2).

Если на исследуемой поверхности имеются видимые следы частиц (порошка), необходимо отбирать пробу с участков, не содержащих эти частицы. Только при наличии отрицательных результатов проба отбирается с участка, содержащего частицы (порошок).
2.3.2  Анализ отобранных проб 
2.3.2.1 Анализ проб на наличие НВ произвести в следующей последовательности:

- установить ПЭ с отобранной пробой в устройство ввода пробы  прибора, после чего нажать кнопку «АНАЛИЗ»;

-  на дисплее появится окно – рисунок 4.4;
- по истечении 15 с  с момента введения ПЭ  на дисплее должно появиться окно – рисунок 4.7 – в случае обнаружения  НВ или окно – рисунок 4.8, если в анализируемой пробе вещества не обнаружены.
В любом случае можно продолжать работу, т.к. на дисплее висит надпись «ВВЕДИТЕ ПРОБУ».

2.3.2.2 При появлении в процессе работы на дисплее надписи «НЕИСПРАВНОСТЬ», следует перезапустить прибор.

При  сохранении надписи «НЕИСПРАВНОСТЬ»  прибор необходимо направить на ремонт предприятию-изготовителю.

ИЮВТ.413442.013  РЭ   18

2.3.2.3 При появлении на дисплее надписи «СМЕНА ФИЛЬТРОВ» необходимо дождаться появления надписи «ГОТОВ» и продолжить работу (смена фильтров осуществляется автоматически).

2.3.2.4  В случае загрязнения аналитических трактов после исследова-ния проб с высокой концентрацией НВ на дисплее вместо надписи «ГОТОВ» появляется надпись «ОТДУВ» - происходит автоматическая очистка трактов.
По окончании очистки  на дисплее появляется надпись «ГОТОВ». Прибор готов  к дальнейшему анализу проб.

2.3.3  Отключение прибора

2.3.3.1 Коснуться пальцем кнопки «ВЫКЛЮЧИТЬ» на дисплее. При этом на дисплее появится окно - рисунок 4.9.

 После охлаждения функциональных элементов детектора появится надпись «ВЫКЛЮЧЕН» и начнется автоматическое отключение программы.
2.3.3.2 После погасания дисплея выключить детектор переводом переключателя «220 В» или «12 В» на задней панели – положение «О». 

Закрыть крышку «ВВОД ПРОБЫ».

2.3.4  Регенерация ПЭ 

2.3.4.1 Для регенерации использованных ПЭ предусмотрен модуль регенерации (рисунок 3).

На лицевой панели расположены:

-  узел отжига на десять мест, которые в нерабочем состоянии закрыты крышкой;

ИЮВТ.413442.013  РЭ  19

-  органы управления: 

    а)  тумблер «СЕТЬ» для включения модуля регенерации;

    б)  тумблер «ПУСК» для запуска режима регенерации.

Алгоритм работы отображен при помощи светодиодов:

-  «СЕТЬ»  загорается при включении тумблера «СЕТЬ»;

-  «ГОТОВ»  горит при достижении узла отжига заданной температуры;

-  «ОТЖИГ» загорается  и мигает при включении тумблера «ПУСК».

Длительность режима регенерации  5 мин.

По окончании процесса регенерации включается звуковой сигнал, после чего необходимо:

-  выключить тумблер «ПУСК»;

-  извлечь ПЭ.

Регенерированные элементы поместить в соответствующие контейне-ры.

3  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания

3.1.1 Техническое обслуживание прибора состоит в обязательном и своевременном проведении работ, направленных на поддержание его в постоянной готовности к использованию и обеспечение максимального срока службы.

Техническое обслуживание проводится оператором.

3.1.2 К обслуживанию прибора допускается оператор, который приобрел навыки в обслуживании.

3.1.3  Техническое обслуживание проводится:

-  при поступлении с предприятия-изготовителя;

-  при эксплуатации.
ИЮВТ.413442.013  РЭ   20

3.1.4  В процессе технического обслуживания оператор, при необхо-димости, производит текущий ремонт прибора и, в соответствии с разделом 4 настоящего РЭ, устраняет все выявленные неисправности. Если неисправ-ность не может быть устранена, прибор необходимо передать на предприятие-изготовитель.

3.2  Меры безопасности

3.2.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСКРЫВАТЬ ПРИБОР, НЕ ОТКЛЮЧИВ ЕГО ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ.

3.3 Порядок технического обслуживания при использовании прибора «СЛЕД-Н»
3.3.1 Перечень работ по техническому обслуживанию с указанием технических требований и методов их проверки приведены в таблице 3.1.

3.3.2 При вводе в эксплуатацию проводится расконсервация и проверка технического состояния прибора.
В процессе эксплуатации проводится:

-  регенерация используемых ПЭ;

-  устранение неисправностей (при необходимости) – раздел 4.
ИЮВТ.412442.013  РЭ   21
      Таблица 3.1 – Методы выполнения работ по техническому обслуживанию при использовании
	Содержание работ и методика их проведения
	Технические требования
	Приборы, инструмент, приспособления и ма-териалы, необходимые для выполнения работ

	      1  Расконсервация 
	
	

	Провести расконсервацию прибора.
	Температура в помещении не ниже 15 ºС, относительная влажность не более 70 %.
	Ножницы, кусачки

	 2  Проверка технического состояния

2.1  Внешний осмотр 
	Все наружные элементы должны быть в наличии и не повреждены
	

	  2.2  Проверка комплектности

 Комплектность прибора проверить по подраз-делу 1.3 РЭ. При этом, обратить внимание на  состояние запасных частей, инструмента и принадлежностей, на правильность их укладки

	Комплектность должна соответ-ствовать перечню, приведённому в подразделе 1.3 и 1.5 РЭ

	


4  ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1  Общие указания

4.1.1 Текущий ремонт, проводимый в процессе эксплуатации, выпол-няется оператором, обслуживающим прибор.

4.1.2  Перечень вероятных неисправностей, их проявление, возможные причины, порядок их отыскания и указания по устранению неисправностей, приведен в таблице 4.1.

4.1.3  После устранения неисправностей проверить работоспособность прибора в соответствии с указаниями  2.2.2, 2.2.3, 2.2.4.
4.2  Меры безопасности

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ РЕМОНТ ПРИБОРА, НЕ ОТКЛЮЧИВ ЕГО ОТ СЕТИ
ИЮВТ.413442.013 РЭ    23
Таблица 4.1

	Описание (проявление) неисправности
	Возможные причины
	Указания по установлению неисправности

	       1 На дисплее появляется надпись «НЕИСПРАВНОСТЬ» 
	1 При включении прибора не запускается программа 
	Проверить подключение вилки «СЕТЬ»

	
	2 Не поступает питающее напряжение – сгорела вставка плавкая
3 Отсутствует или искажен спектр 
	Заменить вставку плавкую
Ремонт на предприятии-изготовителе




ИЮВТ.413442.013  РЭ   24

5  хранение

5.1 Хранение прибора должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемом хранилище при температуре  от 5 до 40 °С и относительной влажности не более 80 %.

Срок хранения – 5 лет.

5.2 Прибор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя на стеллажах.

5.3 В воздухе помещений не должно быть примесей, вызывающих коррозию металлических частей и разрушение электрической изоляции.

6  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 Транспортирование прибора к месту эксплуатации осуществляется в упаковке предприятия-изготовителя автомобильным и железнодорожным транспортом при температуре  от 1 до 50 °С.

6.2 Расстановка и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, исключать возможность смещения и соударений.

6.3 При погрузке и выгрузке ящиков должны быть соблюдены требования надписей на упаковке.

6.4 При транспортировании авиационным транспортом прибор не-обходимо разместить в герметизированном отсеке самолета.
ИЮВТ.413442.013  РЭ   25
7  УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 При утилизации прибора специальных мер безопасности не предусматривается.

7.2 Прибор, подлежащий утилизации, в полном комплекте направляется на  предприятие-изготовитель для разборки и сортировки по видам материалов и изделий.

При подготовке к утилизации необходимо произвести разборку на составные части, узлы и блоки. Материалы, применённые при изготовлении прибора, должны быть рассортированы на группы: конструкционная сталь, нержавеющая сталь, алюминий и сплавы, медь и сплавы, печатные платы с электрорадиоизделиями (ЭРИ). Неметаллические материалы: резина, фторопласт, трубки силиконовые и другие материалы – удалить в отходы.

ИЮВТ.413442.013 РЭ    26
8  ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

8.1 Прибор «СЛЕД-Н»  ИЮВТ.413442.013 зав. № _________ ___________________________________________________________
9    СРОК СЛУЖБЫ  И  ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ                           

    9.1  Срок службы изделия

          9.1.1  Срок службы – 5 лет.

          9.1.2  Ресурс прибора без технического обслуживания (регулирования и настройки) не менее 8000 ч.


9.1.3  Срок хранения – 5 лет.

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. 

9.2  Гарантии изготовителя

9.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требова-ниям технических условий ИЮВТ.413442.013 ТУ при соблюдении потреби-телем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа, установлен-ных руководством по эксплуатации.

9.2.2 Гарантийный срок хранения 2 года со дня приемки изделия на предприятии-изготовителе.

9.2.3 При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

ИЮВТ.413442.013  РЭ   27

9.2.4 Гарантийный срок эксплуатации – 24  месяца с момента поставки изделия в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения при наработке не менее 8000 ч.

9.2.5 Изготовитель в период действия гарантийных обязательств безвозмездно устраняет последствия поставки потребителю изделий ненадлежащего качества, безвозмездно устраняет недостатки изделий,  заменяет за свой счёт изделия ненадлежащего качества изделиями соответствующими требованиям нормативной и технической документации; возмещает расходы потребителю на устранение недостатков изделий.

9.2.6  Время в пределах действия гарантийных обязательств, в течение которого изделие не могло быть использовано потребителем по  назначению из-за наличия дефектов, в гарантийный срок не засчитывается. 

          После устранения дефектов гарантийный срок продлевается на время вызова представителя изготовителя и устранения дефектов, о чём делается соответствующая запись в разделе 14 РЭ, заверяемая представителем изготовителя. При замене изделия в целом гарантийные сроки исчисляются заново.

9.2.7  Действие гарантийных обязательств  прекращается:

- после истечения гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до его истечения;

-  после истечения гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения.

Руководитель  предприятия                       

М.П. ____________________                     ____________________________


         личная подпись                                                                            расшифровка  подписи 

         ____________________                          

               год,       месяц,      число                             
ИЮВТ.413442.013  РЭ   28
10  СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ  УПАКОВЫВАНИИ

Прибор «СЛЕД-Н» ИЮВТ.413442.013  зав. № ________  упакован   на 
ЗАО                                       согласно требованиям,  предусмотренным в         

            предприятие-изготовитель
действующей технической документации.

________________     __________________      _______________________
           должность                                                 подпись                                                    расшифровка  подписи 
__________________

     год,      месяц,     число

11  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Прибор «СЛЕД-Н»  ИЮВТ.413442.013 зав. № _________ изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. 

                                         Начальник ОТК

М.П. ____________________                                   _______________________

         личная подпись                                                                                            расшифровка  подписи                                                                                          

         ____________________
                       год,       месяц,      число 

________________________________________________________________ 
Руководитель  предприятия                       _ИЮВТ.413442.013 ТУ__________
                                                                                   обозначение документа, по 

                                                                                                               которому производится поставка

М.П. ____________________                     ____________________________

        личная подпись                                                        расшифровка  подписи 

         ____________________                          
              год,       месяц,      число                               

ИЮВТ.413442.013  РЭ   29

 УЧЕТ  РАБОТЫ
       Таблица 12.1
	Дата
	Цель работы
	Время
	Продолжи-
тельность
работы
	Наработка
	Кто про-
водил
работу
	Должность,
фамилия и под-пись  ведущего формуляр

	
	
	начало 
работы
	окончание
работы
	
	после 
последнего
ремонта
	с начала
эксплуа-
тации
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


          13  СВЕДЕНИЯ  О РЕКЛАМАЦИЯХ     

13.1 При обнаружении несоответствия качества и комплектности изделия установленным требованиям потребитель должен вызвать уведомле-нием представителя предприятия-изготовителя.

          В уведомлении должно быть указано:

          -   условное наименование и адрес потребителя;
          -  условное наименование изделия, заводской номер, номер транспорт-ного (или иного) документа, по которому изделие получено;

          -   характер дефекта или неисправности;
          -   срок прибытия представителя предприятия-изготовителя.

ИЮВТ.413442.013 РЭ    31
         14  КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ
Прибор  «СЛЕД-Н»  ИЮВТ.413442.013  зав. № ___________________ 

поступил в ЗАО ____________________________________    
                                                       предприятие,  дата         

Наработка с начала эксплуатации________________________________   

                                                                                                параметр,  характеризующий  ресурс          

__________________________________________________________________    
                                                            или  срок  службы                       

Наработка после последнего ремонта_____________________________  
                                                                                                параметр,  характеризующий  ресурс            

__________________________________________________________________      
                                                           или  срок  службы                                                                      

          Причина поступления в ремонт__________________________________

__________________________________________________________________
          Сведения о произведенном ремонте_______________________________     
                                                                                                        вид  ремонта  и                               

__________________________________________________________________      
                                                    краткие  сведения  о  ремонте

ИЮВТ.413442.013 РЭ    32
	Лист  регистрации  изменений

	Изм.
	Номера листов (страниц)
	Всего листов (стра-

ниц) в докум.
	№

докумен-та
	Входящий № сопро-водитель-ного документа

и дата
	Под-пись
	Дата

	
	изме-нён-

ных
	заме-нён-ных
	но-вых
	анну-лиро-ван-

ных
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ИЮВТ.413442.013 РЭ    33
ИЮВТ.413442.013 РЭ    22





ИЮВТ.413442.013 РЭ    30








PAGE  

_1462870738.unknown

_1410159470.dwg

