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ПОРТАТИВНЫЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ФОНАРЬ
С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 254/365 Нм
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАСПОРТ
1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Портативный прибор (портативный ультрафиолетовый фонарь) «УФ-254» предназначен для визуализации флуоресцентных средств, нанесенных на различные носители.
1.2. Изделие используется автономно.
2. Технические характеристики

Сертификат соответствия № ТС RU C-DE.АЯ46.B.64517, серия RU № 0098286 от 07.07.2014 г. на люминесцентные низковольтные лампы.

1. Свечение в области 254 нм/365 нм
2. Мощность УФ-трубки - 4 Вт

3. Напряжение питания – 6 В

4. Габариты — 155х53х20 мм

5. Вес – 0,1 кг.

2.1. При использовании лампы G4T5/OF обеспечивает УФ-свечение с максимумом в области 254 нм. (мощность УФ-трубки 4 Вт).
2.2. При использовании лампы BLB-T5/4W обеспечивает УФ-свечение с максимумом в области 365 нм. (мощность УФ-трубки 4 Вт).
2.3. Для питания изделия используются 4 источника питания типа «АА» (входят в состав комплекта).
2.4. Изделие работоспособно в диапазоне температур от минус 20°С до плюс 45°С.

2.5. В комплект изделия входят:

· Портативный прибор «УФ-254» – 1 шт.;

· запасная лампа G4T5/OF(254 нм) – 1 шт.;

· запасная лампа BLB-T5/4W (365 нм) – 1 шт.;

· элементы питания тип «АА» – 4 шт.;

· руководство по эксплуатации, паспорт – 1 шт.

3. Подготовка изделия к работе

3.1. Извлеките осветитель из упаковки. Выдержите его при комнатной температуре не менее 2 часов.

3.2. Проверьте комплектность в соответствии с п. 2.5.

3.3. Вставьте источники питания в торцевую часть осветителя, соблюдая полярность.

3.4. Снимите светофильтр с прорезью, слегка сжав его с боков.

3.5. Вставьте лампу с требуемой длиной волны.

3.6. Вставьте светофильтр.

3.7. Включите осветитель, сдвинув тумблер в направлении знака «TUBE».

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1. Рекомендуется следующий режим работы осветителя: непрерывная работа в течение 20 минут, далее пауза в течение 10 минут.

4.2. Работу с осветителем рекомендуется проводить в затенённом помещении.

4.3. Направляйте излучение осветителя на исследуемую поверхность.

4.4. По окончании работы клавишу тумблера поставьте в центральное положение. 
ВНИМАНИЕ!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор с ультрафиолетовым светом на уровне глаз, так как постоянное воздействие ПРЯМОГО ультрафиолетового света может повредить Ваши глаза.

Предназначен для использования только внутри помещений.

5. Меры предосторожности

5.1. Не подвергайте прибор воздействию дождя или влаги.

5.2. Избегайте резких перепадов температуры, механических ударов.

6. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы не требует специальной утилизации.

Утилизация изделия осуществляется путем его демонтажа и разборки.

Утилизация входящих в комплект ртутных ламп «G4T5/OF» осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 681
Изделие «УФ-254» драгоценных металлов не содержит.

7. ХРАНЕНИЕ

Изделие должно храниться в складском отапливаемом помещении в соответствии с ГОСТ В9.003 - 80.

Условия хранения:

1) температура окружающей среды от + 50 до минус 10(С;

2) относительная влажность 80% при 30(С;

3) атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.;

4) отсутствие в помещении паров кислот, щелочей и агрессивных примесей.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии на изделие – 18 месяцев со дня изготовления, 12 месяцев со дня со дня оформления грузополучателем акта-приема передачи товара.

Среднее время жизни ультрафиолетовой лампы – от 2000 до 4000 часов непрерывной работы.

                           8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие «УФ-254» соответствует техническим требованиям и признано годным к эксплуатации.

Представитель ОТК___________________________        
 «___» ___________________20____г.

                               М.П.                       
Продавец ___________________________________  
«___» ___________________20____г.
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